Список  проверок/сигналов для дежурной смены.

  - Звуковая сигнализация (левая стойка, верхний каркас д.96)– в течение всей смены. Назначение входов блока «сирены» - на наклейке на нем.

- HV источник CAEN – диагностика на (левом) терминале в д.96-А

- каркасы питания МИСС – диагностика – LEDы на самих каркасах (с обратной стороны стоек).

- Электронные регуляторы расхода газа (РРГ) – диагностика см. раздел «газы».

- Измерения цифровых вольтметров в норме (пока не реализовано)

  - Пучок

-  наличие – по шипящему звуку «сирены» во время сброса - в течение всей смены

- временная равномерность в сбросе – по осциллографу (левая стойка д.96) – раз в 4 часа

  - Система Сбора Данных/Запись - в течение всей смены.

- на bec.ihep.su работают программы SOM (sound manager) и ROM (read out manager) ?

- SOM не выдает звуковых сигналов ?

- число AK2 и T.o. «разумное» (T.o. <100 при АК2>2000) ?

- успешно работает программа обновления PEDов на ПК (правый в д.96) ГАДа  – ОК?

- показания Tape Writer – запись на ленту АК2 событий/сброс ?

- свободное место на диске (df на pcbech.ihep.su) /data/bec/run33/ > 20% ?

- появление/копирование файлов на /data/bec/run33 ?

  - Триггер

- показания пересчеток в log-book – программа OSCAL при работающей ССД каждые 2 часа

- Trace-plots из базы данных http://pcbech.ihep.su/bec/runplots.php -стабильны (или хотя бы следуют за интенсивностью пучка) ? – регулярно.

  - Качество данных

- спасение/обновление гистограмм (при записи на ленту) - каждый час.

- просмотр гистограмм каждые 2 ч.

  - Газы – 2 раза в смену с записью показаний/отметкой статуса в журнале и/или списке проверок.

В зоне кондиционера:

- Кондиционер работает устойчиво (без переключений) – ОК?

- Давление (показания) в баллоне с метаном (входной манометр, с точностью до 5 атм.) – красный метал. шкаф.

- Вес баллона (показания) с фреоном – на весах.

Площадка на магните:

- Каркас СУММА в стойке включен ? Блок термометра-управления холодильником (левая позиция) работает ? Блок нагревателя метилаля для ПК (правая позиция): либо не светит ни один из LEDов, либо оба (красный и зеленый) – ОК ?

- Давления на манометрах на газовом пульте– согласно черных/зеленых меток  ( 20 % - ОК?

- Показания поплавковых расходомеров на пульте – между метками ?

- Показания электронных регуляторов расхода газа (РРГ):

а) зеленый блок на 4 позиции внизу стойки на магните – 2 левые позиции (заведены на звуковую сигнализацию)  Ar =27 (1 л/ч,

CH4=11 (  0.5  л/ч – ОК?

б) метал. блок- «самоделка» на 3 позиции на газ. пульте + цифровой вольтметр в стойке; слева направо перестановкой коакс.разъема LEMO: поз.1 – не использ., поз.2 – Ar=0.9(0.1 В, поз.3 – CH4=3. (0.3 В  - ОК ?

- Уровень метилаля в банке-пробулькивателе ПК в холодильнике между красными метками – ОК ?

- Уровень метилаля в в банке-пробулькивателе ДК в газовом пульте (снять метал. панель) между красными метками – ОК ?

  - HV (ряд стоек на площадке-галерее между д.96 и 96-А) – каждые 2 ч с отметкой статуса

-  Подпитка ГАДа - LEDы не моргают – ОК?

- Подпитка «охранки» - LEDы светятся – ОК?

- Подпитка годоскопа - LEDы светятся – ОК?

- Показания цифровых вольтметров в норме (номинал ( 1 В) – ОК?

пишутся в файл программой mults на pcbec5 (левый ПК в д.96) -ОК?

  - Режим канала (пультовая 4-го канала, д.14) - каждые 4 часа

- «токи» элементов (цифровой вольтметр) в норме ( 0.010 В –ОК ?

- оставлен подключенным к вольтметру М7 – ОК ?

  - Магнит  - ток в норме ? – 2 раза в смену.