Блок управления спектрометрическим магнитом, инструкция для

оператора.

Управление магнитом разрешается включением (ВКЛ) ключа запрета работы “КЗР” ( горизонтальное положение ключа), при этом загорается индикация “РАБОТА” (зеленый цвет).

Готовность магнита к работе и управлению определяется отсутствием индикации

“АВАРИЯ” (красный цвет). При наличии индикации “АВАРИЯ” в верхнем ряду

индикации “АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ” должен гореть один из светодиодов

“ТЖ” , “ТКР”  или “ГК”, означающих: ТЖ- температура магнита достигла желтого

(опасного ) сектора, ТКР – температура магнита достигла красного ( аварийно

опасного) сектора, ГК – не все гидроконтакты обмоток магнита замкнуты и/или разомкнут контакт входного манометра (низкое давление воды в системе охлаждения магнита).

Если ни один из светодиодов не горит, это вероятнее всего «ложная» авария, возникшая или в момент установки ключа КЗР в положение ВКЛ,  или от случайного дребезга гидроконтактов.

Возникшее в блоке управления магнитом состояние (и индикация) АВАРИЯ ставится на самоблокировку. После устранения источника аварии (по температуре, ГК, манометру)  или в случае ложного срабатывания состояние может быть разблокировано  одним из 2-х способов: установкой  КЗР в состояние ВЫКЛ (вертикальное положение)  или нажатием кнопки “СБРОС АВАРИИ”.

При наличии индикации “АВАРИЯ”, а также при выключенном состоянии ключа КЗР в систему питания магнита (в зд.10)  автоматически посылается сигнал на “плавное” снятие питания – до 0? Или докуда успеет до снятия АВАРИИ/включения КЗР?

Для “быстрого” аварийного отключения магнита  ТОЛЬКО в экстренных ситуациях

- опасности для персонала,

- угрозы разрушения магнита

предусмотрена кнопка “КН АВАРИЯ”.

Ток магнита контролируется измерением напряжения на контрольных гнездах

“ТОК МАГНИТА”. Измерение тока осуществляется цифровым вольтметром Solartron и (параллельно)  CAN-контроллером в СКУ.

Управление током магнита осуществляется двумя переключателями ( тумблерами):

“ГРУБО” и “ТОЧНО”. Тумблер “ГРУБО” с фиксацией положений, тумблер “ТОЧНО”

без фиксации положений.

Грубое управление обеспечивает быстрое изменение тока магнита: увеличение (положение “Б”) и уменьшение (положение “М”). При включении любого из направлений грубого изменения тока магнита загорается индикация “УПРАВЛЕНИЕ”.

Точное управление обеспечивает медленное изменение тока магнита: увеличение (положение “Б”) и уменьшение (положение “М”). При точном управлении индикация “УПРАВЛЕНИЕ” не загорается .

Не допускается одновременно включать грубое и точное управление током магнита!