Оборудование системы сбора данных (ССД).

Каждый сектор электроники сбора данных имеет собственный выход через модуль-адаптер AC-USB на компьютер ССД ( pcbec2). Объединение всех адаптеров AC-USB  включенных в ССД на одной или двух шинах USB 2.0 осуществляется с помощью 5-и

7 портовых USB хабов ( концентраторов) DUB-H7 компании D-Link.

Хабы располагаются по верху стоек электроники над стойками с номерами 2,5,7,9 и 11.

Для нормальной работы хабов они должны иметь включенное питание через комплектующие их  адаптеры питания .

Адаптеры AC-USB располагаются в том же крейте соответствующего сектора CCД рядом или в непосредственной близости с автономным контроллером (АК).

Размещение секторов ССД и соответствующих им AC-USB по стойкам электроники следующее  (ст. –стойка, кр. –крейт) ( счет стоек слева на право, счет крейтов сверху вниз):

Ст.0 , кр.1 – сектор  Т1 (дрейфовые трубки) ( автономный контроллер АК ЛЭ-59);

Ст.2 . кр.1 – сектор Н1 (стробируемые регистры для годоскопа) ( АК ЛЭ-39);

Ст.2 . кр.2 – сектор S2 (пересчетки) (АК ЛЭ-41);

Ст.2 . кр.3 – секторы D6 и Р12 (дрейфовые камеры) ( АК ЛЭ-38, АК ЛЭ68);

Ст.4 . кр.2 – секторы А1 и А2 ( электромагнитный калориметор- ЭМК) (АК ЛЭ-68);

Ст.4 . кр.3 – секторы А3 и А4 ( ЭМК) (АК ЛЭ-68);

Ст.5 . кр.1 – секторы А5 и А6 (ЭМК) (АК ЛЭ-68);

Ст.5 . кр.2 – сектор А7 (ЭМК) (АК ЛЭ-68);

Ст.6 . кр.2 – сектор Р9 (пропкамеры) (АК ЛЭ-68);

Ст.6 . кр.4 – сектор Р10 (пропкамеры) (АК ЛЭ-68);

Ст.7 . кр.4 – сектор Р11 (пропкамеры) (АК ЛЭ-68);

Ст.8 . кр.3 – сектор D3 (дрейфовые камеры) (АК ЛЭ-38);

Ст.8 . кр.4 – сектор D1 (дрейфовые камеры) (АК ЛЭ-38);

Ст.9 . кр.1 – сектор D2 (дрейфовые камеры) (АК ЛЭ-38);

Cт.10. кр.3 – сектор D9 (дрейфовые камеры)  (АК ЛЭ-38);

Cт.14. кр.1 – сектор D13 (дрейфовые камеры) (АК ЛЭ-38);

Cт.14. кр.2 – сектор D14 (дрейфовые камеры) (АК ЛЭ-38).

Примечание: секторы D4 и D5 ликвидированы из данной конфигурации приема по USB.

Разводка управляющих сигналов OC (RESET), GATE и START для модулей AC-USB

сосредоточена  в двух крейтах Ст.2 . кр.2 и Ст.6. кр.2 и имеют визуальную индикацию на модулях ЛЭ-67  :

Сигнал OC : источник Ст.2. кр.1 место 8 ( Ст.2. кр.2 м.5 (ЛЭ-67М) ( Ст.6. кр.2 м.11

(ЛЭ-26М);

Сигнал GATE : источник Ст.1. кр.3. м.5  ( Ст.2. кр.2 м.6 (ЛЭ-26М)  (  Ст.6. кр.2. м.12

(ЛЭ-26М);

Сигнал START: источник Ст.2. кр.1. м.13 ( Cт.2. кр.2. м.7 (ЛЭ-26М)  ( Ст.6. кр.2. м.13

и м.14 ( 2 ЛЭ-26М).

Дефолтное ( по включению питания) состояние всех модулей AC-USB , включенных в ССД:

- нет разрешения множественного запуска ( старт пришедший до конца обработки события (приема в AC-USB ) пропадает);

- есть сброс нумерации событий по локальному или глобальному Time-out;

- запуск приема события по сигналу START;

- выдача идентификатора спила как смещенного заголовка;

- рабочий (не тестовый) режим работы модуля;

- локальный режим работы модуля ( выработка локального BUSY и локального

Time-out;

-      выдача локального BUSY модуля в глобальный BUSY ССД.

Рабочее состояние модулей AC-USB устанавливаемое программно ( по USB) при включении модуля в ССД отличается от дефолтного только установкой глобального рабочего режима.

Глобальный рабочий режим модуля AC-USB характеризуется тем, что:

- модуль включен в схему формирования глобального BUSY ССД, выдавая сигнал

BUSY от АК (BUSYIN) на выход BUSYOUT;

- модуль отрабатывает глобальный Time-out ССД, пропуская поступающие на вход

RESIN общие сбросы во время спила ( сбросы по глобальному Time-out) на

связанный с ним АК через выход RESOUT.