Инструкция по включению-выключению газового пульта

1) Убедиться, что состояние вентилей (откр., закр.) на передней панели соответствует надписи на этой панели.

Вентили на рамке(на перилах) позади пульта:

- «Наддув бочки»

- «ПК»

- ДТ

должны быть открыты, натекатель, расположенный там же  рядом, должен быть закрыт.

2) Залить в бочку-накопитель 10л метилаля. Инструкция по зали вке( первичной) наклеена на оборотной стороне этой пластины(во втором документе). Инструкция по обращению с бочками, в которых хранится запас метилаля на внешней поверхности двери шакафа в домике №12( в документе №3).

3) Освободить от экранов циферблаты манометров редукторов для метана (на передней панели пульта)  и для аргона ( на рамке позади пульта).

4)Взять маховичек с надписью «галерея», подойти к дальнему переходу в галерею и открыть ближний вентиль, расположенный в шкафчике на внутр. стене галереи. Проконтролировать появление давления ~4 Атм. на манометре ( на перилах) рядом с рампой. Если нет, то обратиться к Назарову или Солодкову.

5) Убедиться, что натекатель дренажа («Наддув бочки») внутри корпуса пульта (под передней панелью справа) открыт,

натекатель подачи метилаля на дозаторе  «Bronhorst» закрыт.

Вентили на бочке -  накопителе верхний(желтый) и нижний(красный) должны быть открыты( ручка по направлению трубки).

Ручкой редуктора на рампе добиться появления давления на его вых. манометре. Давление на манометре для аргона (на передней панели) должно плавно нарастать. Если не растет или останавливается то, добавить давление ручкой редуктора на рампе. Если нет, то плавно добавить давление ручкой точного редукотра аргона (снизу, справа от манометра аргона на переденей панели). Давлениие на этом манометрае не должно превышать 1.2Атм.

6)Открыть вентиль на одном из баллонов с метаном в шкофу с надписью «огнеопасно», расположенном в газовой зоне, под домиками. Рядом со стабилизаторами и согласно инструкции на внутренней поверхности дверцы шкафа отрегулировать давление на выходе. редуктора, которое через магистраль подается на вх. точного редуктора на передней панели пульта.

7) Давление метана на выходе точного редуктора контролируется по манометру на редукторе и не должно превышать 1.2 атм.

8) Позвать Хохлова с Екимовым – пусть включают потоки аргона, метана и метилаля (Екимов включает аппараты, Хохлов ставит  величины потоков и убеждается, что они текут через камеры и трубки).

9) При включенных потоках давления аргона и метана могут понизиться, отрегулировать их ручками точных редукторов до давления 1.2 атм.

10) Включить печку – нагреватель смесителя аргон-метилаль для ПК.

11) При включенном дозаторе «Bronhorst» для ПК (напряжение подано) (см. П.5)

открыть полностью натекатель подачи метилаля из бочки накопителя и рожковым гаечным ключиком на 8 открыть дренажное отверстие на боковой стенке дозатора снизу и дать стечь метилаю 10сек. Закрыть отверстие. Если Хохлов включил  поток, то он должен проявиться на выходной прозрачной трубке в виде движущихся газовых пузырьков. Если нет, то повторить игру с дренажным отверстием, проверить правильность включения «Bronhorst»  и так до появленя потока на выходе. (Без дренажного давления в бочке метилаль через «Bronhorst»  не течет).

12) После окончания работы в сеансе выключить не используемые потоки газов и метилаля, перекрыть  вентили на баллонах с метаном и выключить печку- нагреватель. После окончания продувки аргоном перекрыть подачу его из магистали, закрыв вентиль в шкафчике в галерее(см.П4) . После этого можно слить метилаль из  бочки-накопителя.

Порядок заливки метилаля в бочку-накопитель.

Первичная заливка метилаля производится без давления в системе и заливается 20л метилаля.

1) Открутить универсальным ключем

( в лотке под бочкой) пробку большой горловины. Поместить в горловину прогнутый конец дренажной пластины (в лотке), положив его плашмя на бочку. Вставить в горловину воронку( лежит в лотке).

Открыть крысный и желтый краны внизу и вверху  бочки – накопителя. Закрыть полностью натекатель, соединяющий бочку и дозатор «Brohnorst» ( натекатель расположен на поперечном уголке под бочкой).

2) Перелить, используя воронку, метилаль из банок в бочку-накопитель, стараясь не пролить его на пол. Контроль за наполнением вести по уровню, расположенному рядом с боковой поверхностью бочки. Уровень не должен сильно превышать 10л.

3) Заливка метилаля для восполнения расхода в процессе работы производится при наличии давления  в системе. Обычно заливается 5-6 л.

4) Закрыть натекатель дренажа(«Наддув бочки»), внутри корпуса газ. пульта под передней панельню справа.

Закрыть натекатель, соединяющий бочку-накопитель и дозатор «Bronhorst».

5) Удостоверившись, что красный и желтый  краны на бочке накопителя открыты, плавно отвернуть универсальным ключем пробку большой горловины и плавно стравить газ из бочки. Снять пробку и провести цикл п1-п.2

6) Закрутить (плотно) пробку большой горловины бочки. Удостоверившись, что красный и желтый краны на бочке открыты (ручка по трубке), открыть полностью натекатель дренажа («Наддув бочки»). Давление аргона по манометру на передней панели пульта сразу упадет и будет плавно вырастать. Когда оно дорастет до 1-1.2 атм. открыть натекатель, соединяющий бочку-накопитель и дозатор «Bronhorst». Проконтролировать появление потока метилаля на выходе дозатора (движение пузырьков прозрачной трубке на выходе дозатора).

7) Заскладировать в поток под бочкой – накопителем универсальный ключ/, воронку и дренажную плавстину.

8) Записать в elog количество залитого метилилаля.