### Модуль Триггерной Логики ТЛ2-50.

Для предварительного отбора событий в физических установках ИФВЭ используются сцинтилляционные и черенковские счетчики для идентификации типа входной частицы, охранные системы, различные годоскопы и другие детекторы.

Быстрые сигналы с них формируют триггер первого уровня. Для его реализации необходима быстрая многовходовая логическая схема, позволяющая включать входные сигналы в совпадения, антисовпадения либо исключать детектор из выработки триггерного сигнала. Для решения этих задач разработан модуль Триггерной Логики ТЛ-2.

Модуль ТЛ-2 выполнен в стандарте СУММА и выполняет 57 команд. Блок обрабатывает 16 входных сигналов и вырабатывает четыре Триггерных Решения. Все входные и выходные синалы в стандарте NIM. По входу "STR" стробируется прохождение информационных сигналов в модуль. Cигнал "STR" можно отключть переключателем на передней панели, и тогда входные импульсы всегда будут поступать в схему.

Из 16-ти входных импульсов в соответствии с заданными триггерными масками вырабатываются четыре Триггерных Решения. Каждый вход может включаться в совпадение, антисовпадение либо отключаться из выработки общего Суммарного Триггера "SUM-T".

Этот сигнал подается на Триггер Автоблокировки, который может сбрасываться с передней панели сигналом "RESET" либо функцией NA(0)F(26), либо Z по СУММЕ. Автоблокировку Триггерных Решений и, соответственно, появление сигнала "BUSY" можно разрешать командой NA(1)F(26) и запрещать командой NA(1)F(24). Триггер Автоблокировки имеет два выхода названные "BUSY" и индицируется светодиодом. По окончании сигнала "BUSY" вырабатывается импульс "EOB" (end of busy).

Каждый канал Триггерного Решения имеет один выход неблокируемый, два выхода блокируемых Триггером Автоблокировки, один из которых разрешается Триггерной маской. Можно блокировать Триггерные Решения с передней панели сигналом "BUSY IN", который объединяясь по "ИЛИ" с выходом Триггера Автоблокировки подается на выход "BUSY".

Сигналы Триггерного Решения с каждого канала собираются по "ИЛИ" и образуют Суммарный Триггер, обозначенный на передней панели как "SUM-T" и индицируемый светодоидом. На два разъема "LEMO" над светодиодом суммарного триггера выводятся сформированные по времени (около 50 нс) сигналы Суммарного Триггера, а на два нижних - сигалы без формировки.

В модуле имеются два регистра для входных сигналов (RgIn - NA(9)F(0) запоминаются по переднему фронту Суммарного Триггера ) и для триггерных решений (RgTrig - NA(8)F(0) - запоминаются по переднему фронту "внутреннего" "BUSY").

Входные сигналы поступают на внутренние счетчики импульсов, которые работают всегда, когда разрешены входы сигналом "STR". Счетчики всех входных каналов имеют глубину 28 бит, 29-й бит - разряд переполнения. Значения счетчиков доступны по командам NA(i)F(2) и NA(i)F(4), Таб.5. Результаты работы триггерной логики также заводятся на десять аналогичных счетчиков. На первые четыре поступают неблокированные триггера, на вторые четыре - триггера, блокированные по "BUSY", а на девятый - Суммарный Триггер, десятый – счётчик "BUSY". Значения счетчиков доступны по командам NA(i)F(6) и NA(i)F(7), где i=0..9 (Таб.6). Все счетчики сбрасываются по команде NA(1)F(28).

Для того, чтобы прореживать Триггерные Решения в первое и второе решения введена схема т.н. Скэйлера. Третий и четвертый каналы не имеет этой схемы. Скэйлер пропускает часть триггеров в данном канале. По команде NA(13)F(16) записывается количество пропускаемых сигналов Триггерного Решения канала 1, а по команде NA(14)F(16) - для канала 2.

Все светодиоды отображают наличие импульсов или потенциалов на соответствующих сигналах, за исключением четырех светодиодов, соответствующих четырем неблокируемым Триггерным Решениям, которые загораются только при наличии импульсов на выходах.

Шаланда Н.А. 3-12-2001.

Шаланда Н.А. 6-11-2003.

Память интенсиметра – 2К 16-ти разрядных слов.

Частота записи информации в память интенсиметра

| Код делителя | Число слов в секунду |
| --- | --- |
| 0 | 4000 |
| 1 | 2000 |
| 2 | 1000 |
| 3 | 500 |

(Время в интенсиметре ТЛ2)/(Время в ЛЭ-90М) = 1.083.

Верхние выходы индивидуальных триггерных решений неформируемые и неблокируемые, задержка 18.2 нсек. Нижний правый выход формируемый и блокируемый, задержка
23.1 нсек. Нижний левый выход  формируемый, блокируемый, прореживается прескэйлером, с прескэйлера подается на суммарный триггер и выработку автоблокировки, задержка 24.8 нсек. Если триггер не подается на выработку суммарного триггера, сигнала на нижнем левом выходе нет. Блок-схема следующая:

В отличие от описания на стр.1 прескэйлер добавлен в четвертое триггерное решение.

Длительность выходных сигналов SUM-T 39 нсек. На двух нижних выходах сигналы формируются из сигналов совпадений (индивидуальных триггеров), задержка 26.9 нсек. На двух верхних выходах сигналы формируются из переднего фронта блокировки, задержка 31 нсек. Если автоблокировку и внешнюю блокировку отключить, верхних сигналов не будет.

Все задержки измеряются от входа первого канала до выходов первого триггерного решения и SUM_T.

Если в каком-либо решении отключить все входы, но оно включено в суммарный триггер, на выходах суммарного триггера и на выходах решения с отключенными входами появляется только один триггер по началу ворот. Если отключить это решение из суммарного триггера, то на его блокируемом выходе будет "0", а на выходах суммарного триггера будут нормальные сигналы с подключенных триггеров. Если в решение включить на совпадение хотя бы один вход, на который не подан сигнал, на всех выходах этого решения будут нули, и оно не будет портить сигналы на выходах SUM-T независимо от того, включено оно в суммарный триггер или нет.

Автоблокировка сбрасывается по заднему фронту сигнала RESET, он также выполняет функции блокировки, т.е. во время этого сигнала на все блокируемые выходы импульсы не проходят. Включение и выключение всех блокировок (автоблокировки, внешней блокировки и блокировки сигналом RESET)  синхронизировано с блокируемым импульсом, т.е. импульс проходит на выход либо с полной длительностью, либо не проходит вообще.

Таб.1. Назначение бит Регистров Маски входов 1..16 (j = 0..15)

для четырёх Триггерных Решений (i = 0..3)

+----------------------------------------------------------+

¦ РгМ1-i(j) ¦ РгМ2-i(j) ¦ Функция Входа j Канала i         ¦

¦-----------+-----------+----------------------------------¦

¦     0     ¦    0      ¦ Вход Отключен                    ¦

¦     0     ¦    1      ¦ Включен в Совпадения             ¦

¦     1     ¦    0      ¦ Включен в АнтиСовпадения         ¦

¦     1     ¦    1      ¦ Выход отключен                   ¦

+----------------------------------------------------------+

Таб.2.   Назначение бит Регистра Триггерной Маски

для четырёх Триггерных Решений (i = 0..3)

+----------------------------------------------------------+

¦  РгТМ (i) ¦    Триггерное Решение i                      ¦

¦-----------+----------------------------------------------¦

¦  Биты ¦ 1 ¦ Триггерное Решение i Отключено               ¦

¦  0..3 ¦ 0 ¦ Триггерное Решение i Подключено              ¦

¦-----------+----------------------------------------------¦

¦  Бит 4    ¦ Чтение сост. триг. разрешения Авто Блокировки¦

¦  Бит 5    ¦ Чтение состояния триггера "BUSY"             ¦

+----------------------------------------------------------+

Таб.4.    Команды Модуля ТЛ-1

+----------------------------------------------------------+

¦ № ¦ Команда ¦  А   ¦        Назначение          ¦Разрядов¦

¦---+---------+------+----------------------------+--------¦

¦ 1 ¦  Ф(0)   ¦ А(0) ¦ Чтение содержимого РгМ1-0  ¦  16    ¦

¦   ¦         ¦ А(1) ¦ Чтение содержимого РгМ1-1  ¦  16    ¦

¦   ¦         ¦ А(2) ¦ Чтение содержимого РгМ1-2  ¦  16    ¦

¦   ¦         ¦ А(3) ¦ Чтение содержимого РгМ1-3  ¦  16    ¦

¦   ¦         ¦ А(4) ¦ Чтение содержимого РгМ2-0  ¦  16    ¦

¦   ¦         ¦ А(5) ¦ Чтение содержимого РгМ2-1  ¦  16    ¦

¦   ¦         ¦ А(6) ¦ Чтение содержимого РгМ2-2  ¦  16    ¦

¦   ¦         ¦ А(7) ¦ Чтение содержимого РгМ2-3  ¦  16    ¦

¦   +---------+------+----------------------------+--------¦

¦   ¦  Ф(16)  ¦ А(0) ¦ Запись содержимого РгМ1-0  ¦  16    ¦

¦   ¦         ¦ А(1) ¦ Запись содержимого РгМ1-1  ¦  16    ¦

¦   ¦         ¦ А(2) ¦ Запись содержимого РгМ1-2  ¦  16    ¦

¦   ¦         ¦ А(3) ¦ Запись содержимого РгМ1-3  ¦  16    ¦

¦   ¦         ¦ А(4) ¦ Запись содержимого РгМ2-0  ¦  16    ¦

¦   ¦         ¦ А(5) ¦ Запись содержимого РгМ2-1  ¦  16    ¦

¦   ¦         ¦ А(6) ¦ Запись содержимого РгМ2-2  ¦  16    ¦

¦   ¦         ¦ А(7) ¦ Запись содержимого РгМ2-3  ¦  16    ¦

¦---+---------+------+----------------------------+--------¦

¦ 2 ¦  Ф(0)   ¦ А(12)¦ Чтение содержимого РгТМ    ¦   6    ¦

¦   ¦         ¦ А(13)¦ Чтение значения Скэйлера 1 ¦   8    ¦

¦   ¦         ¦ А(14)¦ Чтение значения Скэйлера 2 ¦   8    ¦

¦   ¦         ¦ А(15)¦ Чтение памяти Интенсиметра ¦  16    ¦

¦---+---------+------+----------------------------+--------¦

¦ 3 ¦  Ф(16)  ¦ А(12)¦ Запись содержимого РгТМ    ¦   6    ¦

¦   ¦         ¦ А(13)¦ Запись значения Скэйлера 1 ¦   8    ¦

¦   ¦         ¦ А(14)¦ Запись значения Скэйлера 2 ¦   8    ¦

¦---+---------+------+----------------------------+--------¦

¦ 4 ¦  Ф(24)  ¦ А(1) ¦ Запрет АБ                  ¦   -    ¦

¦   ¦  Ф(26)  ¦ А(0) ¦ Сброс Триггера АБ          ¦   -    ¦

¦   ¦  Ф(26)  ¦ А(1) ¦ Разрешение АБ              ¦   -    ¦

¦   ¦  Ф(28)  ¦ А(0) ¦ Сброс Интенсиметра         ¦   -    ¦

¦   ¦  Ф(28)  ¦ А(1) ¦ Сброс всех Счетчиков       ¦   -    ¦

+----------------------------------------------------------+

Таб.5.    Команды чтения счетчиков входных импульсов.

+----------------------------------------------------------+

¦ Команда¦  А   ¦        Назначение               ¦Разрядов¦

¦--------+------+---------------------------------+--------¦

¦  Ф(2)  ¦ А(0) ¦ Чтение Счетчика канала  1 Мл.Зн.¦  16    ¦

¦  Ф(4)  ¦ А(0) ¦ Чтение Счетчика канала  1 Ст.Зн.¦  13    ¦

¦  Ф(2)  ¦ А(1) ¦ Чтение Счетчика канала  2 Мл.Зн.¦  16    ¦

¦  Ф(4)  ¦ А(1) ¦ Чтение Счетчика канала  2 Ст.Зн.¦  13    ¦

¦  Ф(2)  ¦ А(2) ¦ Чтение Счетчика канала  3 Мл.Зн.¦  16    ¦

¦  Ф(4)  ¦ А(2) ¦ Чтение Счетчика канала  3 Ст.Зн.¦  13    ¦

¦  Ф(2)  ¦ А(3) ¦ Чтение Счетчика канала  4 Мл.Зн.¦  16    ¦

¦  Ф(4)  ¦ А(3) ¦ Чтение Счетчика канала  4 Ст.Зн.¦  13    ¦

¦  Ф(2)  ¦ А(4) ¦ Чтение Счетчика канала  5 Мл.Зн.¦  16    ¦

¦  Ф(4)  ¦ А(4) ¦ Чтение Счетчика канала  5 Ст.Зн.¦  13    ¦

¦  Ф(2)  ¦ А(5) ¦ Чтение Счетчика канала  6 Мл.Зн.¦  16    ¦

¦  Ф(4)  ¦ А(5) ¦ Чтение Счетчика канала  6 Ст.Зн.¦  13    ¦

¦  Ф(2)  ¦ А(6) ¦ Чтение Счетчика канала  7 Мл.Зн.¦  16    ¦

¦  Ф(4)  ¦ А(6) ¦ Чтение Счетчика канала  7 Ст.Зн.¦  13    ¦

¦  Ф(2)  ¦ А(7) ¦ Чтение Счетчика канала  8 Мл.Зн.¦  16    ¦

¦  Ф(4)  ¦ А(7) ¦ Чтение Счетчика канала  8 Ст.Зн.¦  13    ¦

¦  Ф(2)  ¦ А(8) ¦ Чтение Счетчика канала  9 Мл.Зн.¦  16    ¦

¦  Ф(4)  ¦ А(8) ¦ Чтение Счетчика канала  9 Ст.Зн.¦  13    ¦

¦  Ф(2)  ¦ А(9) ¦ Чтение Счетчика канала 10 Мл.Зн.¦  16    ¦

¦  Ф(4)  ¦ А(9) ¦ Чтение Счетчика канала 10 Ст.Зн.¦  13    ¦

¦  Ф(2)  ¦ А(10)¦ Чтение Счетчика канала 11 Мл.Зн.¦  16    ¦

¦  Ф(4)  ¦ А(10)¦ Чтение Счетчика канала 11 Ст.Зн.¦  13    ¦

¦  Ф(2)  ¦ А(11)¦ Чтение Счетчика канала 12 Мл.Зн.¦  16    ¦

¦  Ф(4)  ¦ А(11)¦ Чтение Счетчика канала 12 Ст.Зн.¦  13    ¦

¦  Ф(2)  ¦ А(12)¦ Чтение Счетчика канала 13 Мл.Зн.¦  16    ¦

¦  Ф(4)  ¦ А(12)¦ Чтение Счетчика канала 13 Ст.Зн.¦  13    ¦

¦  Ф(2)  ¦ А(13)¦ Чтение Счетчика канала 14 Мл.Зн.¦  16    ¦

¦  Ф(4)  ¦ А(13)¦ Чтение Счетчика канала 14 Ст.Зн.¦  13    ¦

¦  Ф(2)  ¦ А(14)¦ Чтение Счетчика канала 15 Мл.Зн.¦  16    ¦

¦  Ф(4)  ¦ А(14)¦ Чтение Счетчика канала 15 Ст.Зн.¦  13    ¦

¦  Ф(2)  ¦ А(15)¦ Чтение Счетчика канала 16 Мл.Зн.¦  16    ¦

¦  Ф(4)  ¦ А(15)¦ Чтение Счетчика канала 16 Ст.Зн.¦  13    ¦

+----------------------------------------------------------+

Формат входных-выходных счетчиков 28 бит

29 бит – это бит переполнения

NA(1)F(28) - Сброс всех Счетчиков

Таб.6.   Команды чтения счетчиков Триггерных Решений.

+----------------------------------------------------------+

¦  Ф(6)  ¦ А(0) ¦ Чтение Счетчика Всех совп Триг.1 ¦  16   ¦

¦  Ф(7)  ¦ А(0) ¦ Чтение Счетчика Всех совп Триг.1 ¦  13   ¦

¦  Ф(6)  ¦ А(1) ¦ Чтение Счетчика Всех совп Триг.2 ¦  16   ¦

¦  Ф(7)  ¦ А(1) ¦ Чтение Счетчика Всех совп Триг.2 ¦  13   ¦

¦  Ф(6)  ¦ А(2) ¦ Чтение Счетчика Всех совп Триг.3 ¦  16   ¦

¦  Ф(7)  ¦ А(2) ¦ Чтение Счетчика Всех совп Триг.3 ¦  13   ¦

¦  Ф(6)  ¦ А(3) ¦ Чтение Счетчика Всех совп Триг.4 ¦  16   ¦

¦  Ф(7)  ¦ А(3) ¦ Чтение Счетчика Всех совп Триг.4 ¦  13   ¦

¦  Ф(6)  ¦ А(4) ¦ Чтение Счетчика Блок.совп Триг.1 ¦  16   ¦

¦  Ф(7)  ¦ А(4) ¦ Чтение Счетчика Блок.совп Триг.1 ¦  13   ¦

¦  Ф(6)  ¦ А(5) ¦ Чтение Счетчика Блок.совп Триг.2 ¦  16   ¦

¦  Ф(7)  ¦ А(5) ¦ Чтение Счетчика Блок.совп Триг.2 ¦  13   ¦

¦  Ф(6)  ¦ А(6) ¦ Чтение Счетчика Блок.совп Триг.3 ¦  16   ¦

¦  Ф(7)  ¦ А(6) ¦ Чтение Счетчика Блок.совп Триг.3 ¦  13   ¦

¦  Ф(6)  ¦ А(7) ¦ Чтение Счетчика Блок.совп Триг.4 ¦  16   ¦

¦  Ф(7)  ¦ А(7) ¦ Чтение Счетчика Блок.совп Триг.4 ¦  13   ¦

¦  Ф(6)  ¦ А(8) ¦ Чтение Счетчика Суммарного Триг. ¦  16   ¦

¦  Ф(7)  ¦ А(8) ¦ Чтение Счетчика Суммарного Триг. ¦  13   ¦

¦  Ф(6)  ¦ А(9) ¦ Чтение Счетчика Busy             ¦  16   ¦

¦  Ф(7)  ¦ А(9) ¦ Чтение Счетчика Busy             ¦  13   ¦

+----------------------------------------------------------+