ТРИГГЕР УСТАНОВКИ ВЕС.

Аппаратура триггера расположена в стойке 1, каркасы СУММА 1÷4 (счет идет сверху вниз) . Кроме того в выработке триггера участвует часть модулей в четвертом каркасе стойки 2: регистры и модуль на месте 7, который участвует в выработке триггера для LED. Поэтому для работы триггера должны быть включены каркасы 2÷4 в стойке 1 и каркас 4 в стойке 2, в первом каркасе стойки 1 установлены только пассивные модули: линии задержки и аттенюаторы.

Блок-схема триггера изображена на двух прилагаемых рисунках: ˝Блок-схема триггера-1˝ и ˝Блок-схема триггера-2˝, подробная схема с указанием расположения модулей и величин задержек, критичных для правильной работы триггерной логики, в файле Trigger.pdf. Место модуля и номер канала в многоканальном модуле обозначаются  в виде X.Y.ZZ.V, где X — номер стойки, Y — номер каркаса в стойке (счет идет сверху вниз),  ZZ — номер места модуля в каркасе, V — номер канала в модуле (счет идет сверху вниз).

В установке ВЕС в стандартном рабочем режиме набора данных на пучке параллельно с основным триггером MAIN вырабатываются четыре дополнительных триггера, которые используются для контроля работы отдельных частей установки. 	Триггера нулевого уровня вырабатываются двумя модулями ТЛ2-50, места  1.2.12 и 1.2.14. ТЛ2-50 (см. описание) представляет собой 16-входовую логическую схему с четырьмя выходными каналами, для каждого канала задается комбинация входных сигналов, при которой появляется сигнал на выходе. При задании этого условия каждый входной сигнал можно включить как совпадательный, антисовпадательный или исключить из комбинации. В ТЛ2-50 помимо четырех индивидуальных выходных каналов есть пятый суммарный, в нем можно по схеме ИЛИ объединить выходы индивидуальных каналов, каждый из них можно либо подключить к суммарному каналу либо нет. Для прореживания триггеров в первый, второй и четвертый каналы введена схема пересчета (16-разрядный счетчик), которая пропускает на выход каждый N-ый сигнал, N можно менять от 1 до 65536. В индивидуальных каналах прореженные сигналы выводятся на нижний левый разъем на передней панели модуля.

Сигналы на входы ТЛ2-50(1.2.12) подаются со сцинтилляционных счетчиков после формировки их формирователями Ф1 или Ф2, которые отличаются друг от друга тем, что расположенные на передней панели потенциометры у первого регулируют длительность выходного сигнала, а у второго порог срабатывания. Сигналы со счетчиков К1 и К2 подаются на модуль СС, в котором совмещены формирователи и схема совпадений без мертвого времени. Сигнал К1×К2 с выхода этого модуля выделяет частицы пучка, прошедшие мишень без взаимодействий, он используется для подавления триггеров от таких частиц. В модуле Л2-1 объединяются по ИЛИ сигналы со счетчиков А10 и А11, сигнал (А10 + А11) нужен для триггера HALO. К четвертым входам обоих ТЛ2-50 подключен генератор, который используется в отладочных режимах.

Второй ТЛ2-50, расположенный на месте 1.2.14, вырабатывает триггер для LED и некоторые логические сигналы, необходимые для работы всей триггерной схемы. Поэтому если установку ТЛ2-50(1.2.12) можно без особых опасений менять для получения необходимых для работы триггеров, установку ТЛ2-50(1.2.14) стоит менять только в том случае, если вы очень хорошо понимаете, что делаете.

В рабочем режиме набора данных на пучке в ТЛ2-50(1.2.12) вырабатываются следующие сигналы:

,

,

,

,

где Т11÷Т41 — обозначение выходных каналов на передней панели ТЛ2-50.

Т31 и прореженные сигналы Т11 и Т21 подаются на вход суммарного канала,   SUM-T1=(T11/N11 + T21/N21 +T31)  устанавливает в "1" триггер  автоблокировки в ТЛ2-50, который запрещает выработку новых триггеров, и с выхода ТЛ2-50 этот сигнал используется как триггер нулевого уровня, на установке ВЕС он называется "строб" (далее S), из него формируется запуск системы сбора данных. Сигнал T41 в SUM-T1 не используется, он только записывается в седьмой разряд регистра признаков триггеров (место 2.4.6),  и служит для контроля эффективности счетчика KN.

Основной рабочий триггер "MAIN" вырабатывается при наличии сигнала T31 и отсутствии сигнала с охранной системы, т.е.

.

Охранная система состоит из восьми сцинтилляционных счетчиков А1÷А8, расположенных вокруг мишени. Сигналы с них подаются на модуль А2×12, на входы усилителей-ограничителей, объединенные по ИЛИ сигналы с их выходов образуют сигнал . Сформированные по длительности импульсы с выходов усилителей  задерживаются в блоке задержек ЛЗ 90нс×18 и записываются в регистре (место 2.4.5), в том же регистре записываются сформированные сигналы со счетчиков А10 и А11. Эта информация позволяет контролировать работу антисовпадательных счетчиков триггерной системы. Регулировка длительности и задержки импульсов потенциометрами на передней панели модуля А2×12 не работает, ими пользоваться нельзя. На А2×12 подается также сигнал T31 для выработки сигналов  и . Второй из них после формировки в Ф133-1 записывается как триггер MAIN в регистр признаков триггеров и подается на модуль Л4-1 и на счетчик (1.3.16.4). Кроме того сигнал  с выхода А2×12 подается на счетчик (2.3.9.In1), а сигнал  подается на счетчики (1.3.16.5) и (2.3.8.In7) для визуального контроля и записи в ЭВМ.

Сигнал T31 после прореживания prescaler'ом (место 1.2.16) образует триггер MAIN_without_GUARD=T31/N3, который записывается в регистр признаков триггеров, подается на счетчик (2.3.9.In7) и на модуль Л4-1. Сигнал T31  тоже записывается в регистр, хотя он триггером не является и систему сбора данных не запускает. Эта информация совместно с информацией о сигнале T41 тоже записываемым в регистр, позволяет контролировать эффективность счетчиков K1 и KN.

Прореженные в ТЛ2-50 сигналы T11 и T21 образуют триггера BEAM=T11/N11 и HALO=T21/N21, они тоже записываются в регистр признаков триггеров и подаются на  модуль Л4-1. Таким образом на Л4-1 собраны по схеме ИЛИ все триггера вырабатываемые частицами, импульсы с его выходов управляют сигналом SUM-T1. Инверсный  импульс подается на Л4-2, прямой на Л4-3. Если выработался хотя бы один триггер, SUM-T1 с модуля Л2-2 проходит через модуль Л4-2 и стробирует регистр антисовпадательных счетчиков, запускает формировку ворот ADC, подает CТАРТ на систему сбора данных и задержанный модулем В-13-2 на время, необходимое для выработки системой сбора данных сигнала BUSY, подается на Л4-4 и с него на сброс триггеров автоблокировки в обоих ТЛ2-50. Если не выработался ни один триггер, SUM-T1 проходит через Л4-3 и после формировки и размножения на формирователе Ф133-2 обнуляет содержимое регистров признаков триггеров и антисовпадательных счетчиков и подается на Л4-4 для сброса триггеров автоблокировки в ТЛ2-50. Тем самым разрешается выработка нового триггера без запуска системы сбора данных.

На вход 16 модуля ТЛ2-50(1.2.14) поступает сигнал BUSY от системы сбора данных. С выходного канала Т2 этого модуля сигнал  подается на вход BUSY In ТЛ2-50(1.2.14). Ко входу 15 ничего не подсоединено, но включая его как антисовпадательный или совпадательный можно включать или отключать BUSY. С выхода BUSY Out модуля ТЛ2-50(1.2.14) сигнал  подается на вход  BUSY In модуля ТЛ2-50(1.2.12). Таким образом сигнал запрета в ТЛ2-50(1.2.12) представляет собой объединенные по ИЛИ BUSY от системы сбора данных и автоблокировки от обоих модулей ТЛ2-50.

Синхронизация работы установки ВЕС с ускорителем У-70 осуществляется модулем ЛЭ-90М (см. описание). Его цикл запускается либо импульсом синхронизации с У-70, либо, в тестовом режиме, сигналом внутреннего генератора. Временное положение сигналов относительно импульса запуска и длительность сигналов GATE, LED и ЗАПРЕТ задаются переключателями на передней панели или командами от компьютера по каналу каркаса. В триггерной системе используются следующие сигналы с ЛЭ-90М: BS — сигнал начала сбора данных; GATE — время регистрации рабочей информации с детекторов; ES — сигнал конца сбора данных; FLED — сигнал запуска светодиодов; ЗАПРЕТ — выключение выходного напряжения  высоковольтного источника питания CAEN.

BS подается на модуль Л4-4, где объединяется по ИЛИ с другими сигналами, и с выхода этого модуля сигналы подаются на входы RESET модулей ТЛ2-50 для сброса триггеров  автоблокировки. Задержанный  на 1мксек BS и ES на модулях Л4-5 и Л4-6 формируют временную полку USB GATE, которая подается на систему сбора данных и на ТЛ2-50(1.2.14) в качестве ворот. Сигнал GATE подается в качестве ворот на модуль ТЛ2-50(1.2.12). Это важно, чтобы ворота для ТЛ2-50(1.2.14) начинались раньше и заканчивались позже, чем ворота для ТЛ2-50(1.2.12). В выходном канале Т4 модуля ТЛ2-50(1.2.14) вырабатывается сигнал , который подается на интенсиметр,  измеряющий временную структуру интенсивности пучка. Для контроля за положением сигнала GATE необходимо, чтобы он полностью укладывался внутри временного интервала, в котором измеряется интенсивность.

На вход 5 модуля ТЛ2-50(1.2.14) подается сигнал LED, в качестве которого используется либо FLED с ЛЭ-90М, либо сигнал внешнего генератора. В выходном канале Т3 модуля ТЛ2-50(1.2.14) вырабатывается сигнал , он подается на суммарный канал, и с него выходит как триггер LED. На модулях В-13-1, Л4-7, Л4-8, Ф133-3 и Л4-9 собрана схема блокировки, исключающая выработку триггера LED одновременно (в одном событии) с любым  другим  триггером. С выхода Л4-9 сигнал подается на модуль, расположенный на месте 2.4.7, с выхода 1 этого модуля размноженный разветвителем (место 2.4.10) сигнал подается на поджиг LED, задержанный сигнал с выхода 5Ф размножается на Л4-10 и Л4-11 и стробирует регистр признаков триггеров, записывается в него как признак триггера LED, объединяется по ИЛИ на модулях Л4-12 и Л4-13 с триггерами от частиц для запуска системы сбора данных и формировки ворот ADC.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

ТЛ2-50 — модуль в стандарте СУММА, он управляется от ЭВМ по каналу каркаса. Все программы, управляющие электроникой триггера, находятся на компьютере рсвес5. Программа для модуля ТЛ2-50, tl2qt, лежит в /home/roger/online/bin/, команда tl2qt -h выводит справку. После запуска программы в открывшемся окне можно выполнить полную установку режима работы ТЛ2-50, это же можно сделать загрузив один из конфигурационных файлов, которые лежат в /home/roger/. Текущую установку можно сохранить в собственном конфигурационном файле. Для них нельзя использовать   названий: TL2-12_Test_DAQ.cfg, TL2-14_Test_DAQ.cfg, TL2-12.cfg, TL2-14.cfg, так как в файлах с такими названиями сохранены стандартные конфигурации для работы на пучке и для тестирования системы сбора данных.

Выработка триггеров и заполнение счетчиков в ТЛ2-50 происходит только в то время, когда на входе STR есть сигнал, это — GATE для ТЛ2-50(1.2.12) и временная полка от BS до ES для ТЛ2-50(1.2.14). На диаграмме в нижней части окна программы tl2qt выводится временная структура интенсивности пучка, для модуля ТЛ2-50(1.2.14) время на этой диаграмме отсчитывается от сигнала BS, вертикальные линии обозначают начало и конец сигнала GATE.

Нельзя отключать сигнал генератора со входов 4 модулей ТЛ2-50, так как прекращение увеличения счетчика входных сигналов в этом канале служит признаком окончания потенциала ворот и командой на считывание информации с ТЛ2-50.

ЛЭ-90М — модуль в стандарте СУММА, он управляется вручную переключателями на передней панели или от компьютера по каналу каркаса. При включении питания выполняется автоматическая установка параметров ˝по умолчанию˝. Программа для  управления модулем, le90m, лежит в /home/roger/online/bin/, команда le90m -h выводит справку. Как правило, во время работы на пучке, если кардинально не изменились временные диаграммы работы установки или У-70, менять приходится только положение и длительность сигнала GATE изменением параметров TBS и TGATE. Это удобнее делать вручную переключателями на передней панели ЛЭ-90М, если после этого запустить скрипт trigger_prep, текущее состояние модуля сохранится в конфигурационном файле le90m.cfg. Скрипт и конфигурационный файл лежат в /home/roger/.

Prescaler — модуль в стандарте СУММА, он управляется от ЭВМ по каналу каркаса. После включения напряжения во всех каналах коэффициент пересчета устанавливается равным 1. Скрипт для управления,  prescaler, лежит в /home/roger/, команда prescaler -h выводит справку.

Скрипт trigger_set, который лежит в /home/roger/, устанавливает все управляемые  от  компьютера  модули  триггерной    системы    в    рабочее    состояние.  В ТЛ2-50(1.2.12) и ТЛ2-50(1.2.14) записываются конфигурационные файлы  TL2-12.cfg и TL2-14.cfg соответственно, в ЛЭ-90М записывается файл le90m.cfg. На основании данных, прочитанных из ЛЭ-90М, задаются положения вертикальных линий на диаграмме интенсивности пучка, обозначающих начало и конец сигнала GATE. В канал 0 Prescaler'а записывается коэффициент пересчета 255, в канал 1 — 254. Скрипт trigger_set нужно запускать после включения питания каркасов, в случае сомнения в правильности работы триггерной системы. После регулировки положения и длительности сигнала GATE в ЛЭ-90М сначала запусть trigger_prep, затем — trigger_set.