Инструкция по включ/выкл  системы питания счетчиков детектора     							ГАМС

и системы амплитудного анализа установки ВЕС

- Порядок включению каркасов системы  амплитудного анализа (САА)

-   Каркасы САА установлены в стойках 4 и5 . Включение  источников питания для каждого из  4-х каркасов производится с задней стороны стоек:

включается тумблер «Сеть» на каждом источнике  - на панели  загораются три красных LED

и нажимается кнопка «ON/OFF» - на панели эти LEDы изменяют цвет на  зеленый, в каркасах также включаются вентиляторы.

- Для получения рабочей конфигурации САА необходимо включить несколько дополнительных каркасов СУММА и МИС

- 3 каркаса СУММА в стойке 1(триггерная электроника)- включение контроллеров с передней части

- 3 каркаса МИС в стойке 2 -  включение источников с задней стороны стоек

- 1 каркас СУММА в стойке 3 – верхний каркас

- 1 каркас СУММА в стойке 4 – верхний каркас

3. 	Включение системы питания счетчиков детектора ГАМС

1. Источники питания для счетчиков находятся в стойке на площадке.

Для питания счетчиков необходимы три напряжения: +6V, -6V, +100V. Последовательность подачи напряжений – в первую очередь +6V/-6V, потом  +100V.

Источник низковольтного напряжения +6V/-6V включается тумблером «Сеть»на панели управления, а сам источник (+6V/-6V) установлен в стойке управления, которая располагается на кассете ГАМС. При этом подается сетевое напряжение и  на источник GPR -011/30. При включении тумблера необходимо проверить, что ВСЕ ручки управления GPR -011/30 (по напряжению) выставлены в 0.

В настоящий момент (19.10.12)   ГАМС по низкому напряжению +6V  запитан от внешнего источника GPR-0830, который установлен сверх стойки управления. После включения тумблера «Сеть» (см. выше), в систему питания подается только  напряжение -6V, а напряжение +6V   необходимо включить от  этот источник (на верху стойки управления) и выставить напряжение +6V,25, ток = 20.6А.

После процедуры  включения низковольтного напряжения, с задержкой 1-2 мин.,  медленно поднимается  напряжение +100V. Скорость подъема – 5-10V  в секунду. Устанавливается точно по цифровому табло – 100V.

Внимание! После подачи всех питающих напряжений, Высоковольтного напряжения на ФЭУ (ВН)счетчиков еще НЕТ!  Включение Это осуществляется с помощью команды на pcbec2:

onl-gams–hv-on

При этом таблица кодов, соответствущих напряжений, передается в регистры генераторов высоковольтного напряжения для каждого счетчика.

- Подача питания для системы источников света (LED).

Источник включается в «Сеть» - клавишей ON. При этом на выходе напряжение отсутствует, и включается дополнительной  клавишей «OUT» .

Источник обеспечивает  на выходе три  напряжения, устанавливаемых с помощью наборной клавиатуры  - +6V, -6V, + 8.0V:

Кнопками  +6V и Vset выбирается  выход источника 1  и клавиатурой задается напряжение «6.0» и фиксируется клавишей ENTER ;

Кнопками  -6V и Vset выбирается  выход источника 2  и клавиатурой задается напряжение «6.0» и фиксируется клавишей ENTER ;

Кнопками  +25V и Vset выбирается  выход источника 3  и клавиатурой задается напряжение «8.0 или другое» и фиксируется клавишей ENTER .   Напряжение +8V или какое другое – является ОПОРНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ для системы мониторирования, от  этого напряжения  зависит интенсивность световой вспышки и амплитуда сигнала с ФЭУ при фиксированном высоком напряжении.

- Тестовая программа “pedmev”

После включения всех напряжений (см выше) возможно проведения тестовых измерений с помощью световых источников.

На pcbec5 запускается программа “pedmev”, которая предлагает в интерактивном режиме выбрать тестовые процедуры:

-измерение «пьедесталов» ADC

- измерение  амплитуды сигналов от световых источников для счетчиков ГАМС без вычитания пьедесталов

-  - измерение  амплитуды сигналов от световых источников для счетчиков ГАМС с  вычитанием  пьедесталов

Программа, после цикла измерений,  выдает текстовый  файл с  усредненными значениями амплитуд сигналов.

- Выключение системы питания  CW

- На pcbec2 командой onl-gams–hv-off в регистры CW записываются 0 и напряжение с ФЭУ снимается

- На источнике +100V  ручкой управления выкручивается до мин.   На цифровом табло напряжение не снижается мгновенно, а медленно уменьшается до нескольких вольт(2-3 минуты).

- На источнике  + 6 V  (GPR-0830 на стойке)напряжение снимается до 0 и выключается его сеть.

- Тумблер «Сеть» выключается и обесточивается и БНН-150 и источник +100V.

ВСЕ….