Инструкция по включ/выкл системы питания счетчиков детектора	ГАМС
и системы амплитудного анализа установки ВЕС

Порядок включению каркасов системы амплитудного анализа (САА)
 - Каркасы САА установлены в стойках 4 и5 . Включение источников питания для каждого из 4-х каркасов производится с задней стороны стоек:
включается тумблер «Сеть» на каждом источнике - на панели загораются три красных LED
 и нажимается кнопка «ON/OFF» - на панели эти LEDы изменяют цвет на зеленый, в каркасах также включаются вентиляторы.
Для получения рабочей конфигурации САА необходимо включить несколько дополнительных каркасов СУММА и МИС
- 3 каркаса СУММА в стойке 1(триггерная электроника)- включение контроллеров с передней части
- 3 каркаса МИС в стойке 2 - включение источников с задней стороны стоек
- 1 каркас СУММА в стойке 3 – верхний каркас
- 1 каркас СУММА в стойке 4 – верхний каркас

3.	Включение системы питания счетчиков детектора ГАМС
1. Источники питания для счетчиков находятся в стойке на площадке.
Для питания счетчиков необходимы три напряжения: +6V, -6V, +100V. Последовательность подачи напряжений – в первую очередь +6V/-6V, потом +100V.
Источник низковольтного напряжения +6V/-6V включается тумблером «Сеть»на панели управления, а сам источник (+6V/-6V) установлен в стойке управления, которая располагается на кассете ГАМС. При этом подается сетевое напряжение и на источник GPR -011/30. При включении тумблера необходимо проверить, что ВСЕ ручки управления GPR -011/30 (по напряжению) выставлены в 0.
В настоящий момент (19.10.12) ГАМС по низкому напряжению +6V запитан от внешнего источника GPR-0830, который установлен сверх стойки управления. После включения тумблера «Сеть» (см. выше), в систему питания подается только напряжение -6V, а напряжение +6V необходимо включить от этот источник (на верху стойки управления) и выставить напряжение +6V,25, ток = 20.6А.
После процедуры включения низковольтного напряжения, с задержкой 1-2 мин., медленно поднимается напряжение +100V. Скорость подъема – 5-10V в секунду. Устанавливается точно по цифровому табло – 100V.
Внимание! После подачи всех питающих напряжений, Высоковольтного напряжения на ФЭУ (ВН)счетчиков еще НЕТ! Включение Это осуществляется с помощью команды на pcbec2:
onl-gams–hv-on
При этом таблица кодов, соответствущих напряжений, передается в регистры генераторов высоковольтного напряжения для каждого счетчика.

Подача питания для системы источников света (LED).
Источник включается в «Сеть» - клавишей ON. При этом на выходе напряжение отсутствует, и включается дополнительной клавишей «OUT» .
Источник обеспечивает на выходе три напряжения, устанавливаемых с помощью наборной клавиатуры - +6V, -6V, + 8.0V:
Кнопками +6V и Vset выбирается выход источника 1 и клавиатурой задается напряжение «6.0» и фиксируется клавишей ENTER ;
Кнопками -6V и Vset выбирается выход источника 2 и клавиатурой задается напряжение «6.0» и фиксируется клавишей ENTER ;
Кнопками +25V и Vset выбирается выход источника 3 и клавиатурой задается напряжение «8.0 или другое» и фиксируется клавишей ENTER . Напряжение +8V или какое другое – является ОПОРНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ для системы мониторирования, от этого напряжения зависит интенсивность световой вспышки и амплитуда сигнала с ФЭУ при фиксированном высоком напряжении.

Тестовая программа “pedmev”

После включения всех напряжений (см выше) возможно проведения тестовых измерений с помощью световых источников.
На pcbec5 запускается программа “pedmev”, которая предлагает в интерактивном режиме выбрать тестовые процедуры:
-измерение «пьедесталов» ADC
- измерение амплитуды сигналов от световых источников для счетчиков ГАМС без вычитания пьедесталов
- - измерение амплитуды сигналов от световых источников для счетчиков ГАМС с вычитанием пьедесталов
Программа, после цикла измерений, выдает текстовый файл с усредненными значениями амплитуд сигналов.

Выключение системы питания CW
- На pcbec2 командой onl-gams–hv-off в регистры CW записываются 0 и напряжение с ФЭУ снимается
- На источнике +100V ручкой управления выкручивается до мин. На цифровом табло напряжение не снижается мгновенно, а медленно уменьшается до нескольких вольт(2-3 минуты).
- На источнике + 6 V (GPR-0830 на стойке)напряжение снимается до 0 и выключается его сеть.
- Тумблер «Сеть» выключается и обесточивается и БНН-150 и источник +100V.
ВСЕ….